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	عنوان مدرك:  دستورالعمل اجرایی دستگاه الایزا ریدر

Title: Elisa Reader Biotek EquipmentWorking Instruction


	كدمدرك:
WI- RC- 012
	بازنگری:
----




	1- هدف: 
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه الایزا ریدر با نام تجاریbiotek  ساخت کشور آمریکا می باشد. 
2- دامنه عملکرد: 
این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد. 
3- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد. 
4- شرح اقدامات:
4-1-اصول:
دستگاه الایزاریدر یک نوع تخصصی از دستگاههای اسپکتروفتومتری است و طیف جذبی و یا خوانش در این دستگاه، طیف وسیعی از طول موجها را در بر میگیرد (200 تا 700 نانومتر). علاوه بر این، دستگاه میکروپلیت ریدر مدل ( Synergy HTX,Biotek,USA ) مجهز به سیستم فلوریمتر و سیستم لومینسانس نیز میباشد که برای انجام آزمایشات شیمیایی و بیوشیمیایی و بیوشیمیایی طراحی شده است.
4-2- روش کار:
1- روشن کردن کامپیوتر
2- روشن کردن دستگاه و سپس 10 دقیقه فرصت دهید تا فرآیند آماده سازی دستگاه تکمیل گردد.
3- Run کردن نرم افزار مربوطه (Gen5)
4- وارد کردن متد مورد نظر (اسپکتروفتومتر، فلوریمتر، لومینسانس)
5- در صورت استفاد از روش کینتیک متغیرهای زمانی و مکانی را انتخاب نمایید.
6- قراردادن پلیت بر روی دستگاه
7- اجرای نرم افزار
8- پس از پایان آنالیز، پلیت را ازدستگاه خارج کنید
9- می توانید با زدن دکمه Edit Matrix خروجی اطلاعات خود را با فرمت Excel استخراج کنید.
1. Purpose
The purpose of this procedure is to describe the operating procedure for the ELISA Reader (BioTek), manufactured in the USA.
2. Scope
This procedure is applicable to the various sections of the laboratory.
3. Responsibility
The responsibility for implementing this procedure rests with the relevant laboratory personnel.
4. Procedure
4-1. Principle
The ELISA Reader is a specialized type of spectrophotometric instrument. The absorbance spectrum and/or readings obtained by this instrument cover a wide range of wavelengths (200–700 nm).
In addition, the Microplate Reader, model Synergy HTX (BioTek, USA), is equipped with fluorometric and luminescence detection systems and is designed for performing chemical and biochemical assays.
4-2. Operating Procedure
1. Turn on the computer.
2. Turn on the instrument and allow 10 minutes for the instrument initialization process to be completed.
3. Run the relevant software (Gen5).
4. Select or load the required method (Spectrophotometry, Fluorometry, or Luminescence).
5. If a kinetic method is used, select the required time and location parameters.
6. Place the microplate in the instrument.
7. Start the software/run the selected protocol.
8. After completion of the analysis, remove the microplate from the instrument.
The output data can be exported in Excel format by selecting Edit Matrix
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